ИЗМЕРИТЕЛЬ-СИГНАЛИЗАТОР

ПОИСКОВЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ

ИСП-РМ1401М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа прибора	4

1.1 Назначение прибора. 	4

1.2 Комплект поставки прибора	4

1.3 Технические характеристики	5

1.4 Устройство и работа прибора	7

1.4.1 Конструкция прибора	7

1.4.2 Структурная схема прибора	9

1.4.3 Режимы работы прибора	11

2 Использование по назначению	15

2.1 Подготовка прибора к работе	15

2.1.1 Контроль работоспособности	15

2.1.2 Установка параметров	15

2.2 Работа с прибором при поиске источников гамма излучения	16

2.2.1 Общие положения	16

2.2.2 Меры безопасности	16

2.2.3 Обнаружение источников гамма излучения	17

2.2.4 Локализация источников гамма излучения	17

2.3 Работа с прибором при измерении МЭД фотонного излучения	17

2.4 Работа с прибором в режиме обнаружения	18

2.5 Работа  прибора в режиме связи с ПК	18

2.5.1 Работа прибора в режиме связи с ПК по ИК-каналу связи 	18

2.5.2 Работа  прибора в режиме связи с PPC по радиоканалу типа Bluetooth 	19

2.6 Выключение прибора	19

3 Техническое обслуживание	20

4 Перечень возможных неисправностей	21

5 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ	22

6 Правила хранения и транспортирования	25

7 Гарантии изготовителя 	26

Приложение А Энергетическая зависимость чувствительности прибора 
относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs)	27

Приложение Б Форма протокола поверки	28

Приложение В Расположение геометрического центра блока детектирования	29

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ), объединенное с формуляром и паспортом предназначено для изучения устройства, конструкции и принципа действия измерителя-сигнализатора поискового микропроцессорного ИСП-РМ1401М-03 (в дальнейшем прибора) и его модификации ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01. РЭ содержит основные технические данные и характеристики прибора, указания по метрологической поверке, рекомендации по техническому обслуживанию, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации прибора и полного использования его возможностей.

В процессе изготовления прибора в его электрическую схему, конструкцию и программное обеспечение могут быть внесены изменения, не влияющие на технические и метрологические характеристики и поэтому не отраженные в настоящем РЭ.

Пример записи прибора в других документах и при его заказе при различных вариантах поставки в государства-участники СНГ:

"Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401М-03 
ТУ BY 100345122.021-2005".

"Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401МА 
ТУ BY 100345122.021-2005".

"Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401МА-01 
ТУ BY 100345122.021-2005".

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА прибора

1.1 Назначение прибора

Прибор РМ1401М предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы фотонного излучения *(10) (далее по тексту - МЭД) по линии 137Cs в коллимированном излучении, поиска, обнаружения и локализации радиоактивных материалов по их внешнему гамма-излучению в условиях речных и морских портов, а также в других отраслях народного хозяйства, где есть необходимость оперативного обнаружения источников ионизирующих излучений по внешнему гамма- и рентгеновскому излучению.

Прибор может эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом воздухе и может применяться широким кругом потребителей, которые по роду своей деятельности связаны с обнаружением и локализацией источников ионизирующих излучений.

1.2 Комплект поставки прибора

Состав комплекта поставки прибора соответствует составу, приведенному в таблице 1.1

##### Таблица 1.1

| Наименование, тип | Обозначение | Количество на модификацию |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИСП-РМ1401М-03 | ИСП-РМ1401МА | ИСП-РМ1401МА-01 |
| Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401М-03 | ТИГР.412114.001 | 1 | - | - |
| Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401МА | ТИГР.412114.001 | - | 1 | - |
| Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401МА-01 | ТИГР.412114.001 | - | - | 1 |
| Элемент питания PANASONIC 1) | LR6-AA | 1 | 1 | 1 |
| Сигнализатор вибрационный | ТИГР.425549.001 | 1 | 1 | 1 |
| Ремень наручный | ТИГР.301359.002 | 1 | 1 | 1 |
| Адаптер инфракрасного канала связи 2,3) | ACT-IR220L | 1 | 1 | 1 |
| Устройство поиска неоднородностей плотности вещества УПН-РМ1401-М-П ТУ РБ 100345122.037-20032) | ТИГР.410220.001-01 | 1 | 1 | 1 |
| Чехол2) | ТИГР.735231.056 | 1 | 1 | 1 |
| Удлинитель телескопический2) | ТИГР.304592.001-01 | 1 | - | - |
| Удлинитель телескопический2) | ТИГР.304592.001-02 | - | 1 | 1 |
| Диск | ТИГР.305555.006 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации4) | ТИГР. 412114.001 РЭ | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка | ТИГР.305641.037 | 1 | - | - |
| Упаковка | ТИГР.305641.037-02 | - | 1 | - |
| Упаковка | ТИГР.305641.037-04 | - | - | 1 |
| 1) Допускается применение других элементов питания, аналогичных по параметрам; 2) Поставляется по требованию потребителя, по отдельному заказу; 3) Допускается применение других адаптеров инфракрасного канала связи, аналогичных по параметрам; 4) В РЭ входит методика поверки МП.МН 902-2000. |

1.3 Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Характеристика | ИСП-РМ1401М-03 | ИСП-РМ1401МА | ИСП-РМ1401МА-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.1 Тип детектора | Сцинтиллятор CsI(Tl) |
| 1.3.2 Диапазон измерения МЭД гамма-излучения по 137Cs в коллимированном излучении | от 0,05 мкЗв/ч до 40,0 мкЗв/ч |
| 1.3.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД гамма-излучения по линии 137Cs в коллимированном излучении | ((20 + 1/() %, где ( - измеренная МЭД в мкЗв/ч |
| 1.3.4 Чувствительность прибора к гамма-излучению: - для 241Am, не менее - для 137Cs, не менее | 70 (ипм/с)/(мкЗв/ч); 100 (ипм/с)/(мкЗв/ч) |
| 1.3.5 Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | от 0,06 МэВ до 3,0 МэВ |
| 1.3.6 Энергетическая зависимость чувствительности прибора относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) не должна отличаться от типовой зависимости, приведенной в приложении А, более чем на | минус 25 % |
| 1.3.7 Коэффициент вариации при доверительной вероятности 0,95 не превышает | 10 % |
| 1.3.8 Нестабильность показаний скорости счета за время непрерывной работы 24 ч, не более | 5 % |
| 1.3.9 Минимальная обнаруживаемая активность источника 133Ва на расстоянии 0,2 м при перемещении со скоростью 0,5 м/с | 55 кБк |
| 1.3.10 Частота ложных срабатываний не более | 0,1 мин-1 |
| 1.3.11 Диапазон установки коэффициента n (количество среднеквадратичных отклонений радиационного фона ()( шаг установки коэффициента n | от 1 до 9,9; 0,1 |
| 1.3.12 Режимы работы приборов: |  |
| - режим тестирования | есть; |
| - режим калибровки по текущему фону; | есть; |
| - режим поиска; | есть; |
| - режим связи с ПК по инфракрасному каналу; | есть; |
| - режим связи с ПК по радиоканалу (Bluetooth); | нет; | есть; |
| - режим измерения МЭД; | есть; |
| - режим установок; | есть; |
| - режим обнаружения | нет; | есть |
| 1.3.13 Идентификация радионуклидного состава вещества | нет; | есть |
| 1.3.14 Напряжение питания прибора | 1,5 (+ 0,1; минус 0,4) В |
| Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее | 800 ч |

Продолжение таблицы 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.15 Рабочие условия эксплуатации: - диапазон температур окружающего воздуха (все функции прибора без индикации информации на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) | от минус 30 до плюс 50 (С; |
| - диапазон температур окружающего воздуха (все функции прибора с индикацией информации на ЖКИ) | от минус 15 до плюс 50 (С; |
| - относительная влажность окружающего воздуха при 35 (С | 95 % ; |
| -атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| 1.3.16 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений МЭД: - при изменении температуры и влажности от нормальной до повышенной | (40 %; |
| - при изменении температуры от нормальной до пониженной (минус 15 (С) | (15 %; |
| - при крайних значениях напряжения питания | (10 % |
| 1.3.17 Прибор прочен к многократным ударным воздействиям с ускорением 100 м/с2 | число ударов 1010(10 |
| 1.3.18 Прибор прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 35 Гц с ускорением | 49 мс2 |
| 1.3.19 Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты, не более, м | 0,7 |
| 1.3.20 Степень защиты корпуса прибора (пыленепроницаемость, защита от водяных струй) по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
| 1.3.21 Прибор устойчив к воздействию постоянных и переменных магнитных полей напряженностью | 400 А/м |
| 1.3.22 Прибор устойчив к воздействию электростатических разрядов (воздушный разряд) | 8кВ |
| 1.3.23 Дозиметр устойчив к воздействию радиочастотных электромагнитных полей: - в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц | 10 В/м, степень жесткости 3; |
| - в диапазоне частот от 800 до 960 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц (в условиях помехоэмиссии от цифровых радиотелефонов) | 30 В/м, степень жесткости 4 (по СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001) |
| 1.3.24 Средний срок службы, не менее | 8 лет |
| 1.3.25 Наработка на отказ, не менее | 10000 ч |
| 1.3.26 Среднее время восстановления, не более | 60 мин |
| 1.3.27 Габаритные размеры приборов и составных частей, не более: приборов внешнего вибрационного сигнализатора удлинителя телескопического | 110х57х32 мм; (10х60 мм; 750х60х60 мм |
| Габаритные размеры приборов в упаковке, не более | 180х135х71 мм |
| Габаритные размеры удлинителя в упаковке, не более | 800х125х120 мм |
| Масса приборов с вибрационным сигнализатором, кг | 0,32 |

1.4 Устройство и работа прибора

1.4.1 Конструкция прибора

Комплект поставки прибора 10 с удлинителем телескопическим 3 и сигнализатором вибрационным 1 представлен на рисунке 1. Конструктивно прибор выполнен в виде моноблока в герметичном корпусе. Общий вид прибора ИСП РМ1401М представлен на рисунке 2, а общий вид прибора ИСП РМ1401МА (ИСП РМ1401МА-01) представлен на рисунке 3. Для работы с прибором ИСП РМ1401М в труднодоступных местах может использоваться удлинитель телескопический ТИГР.304592.001-01, а с прибором ИСП РМ1401МА (ИСП РМ1401МА-01) - удлинитель телескопический ТИГР.304592.001-02. При использовании удлинителя телескопического прибор закрепляется на скобе 9 удлинителя телескопического, рисунок 1, с помощью клипсы, расположенной на задней плоскости прибора. На ручке удлинителя телескопического (вид А) имеется гнездо 11 для подключения сигнализатора вибрационного 1. При этом разъем 8 удлинителя телескопического, рисунок 1, подключается к разъему 6 прибора, рисунок 2 и 3, соответственно. Длина удлинителя телескопического в полностью раздвинутом состоянии 1 м, регулируется при помощи двух фиксаторов 7, рисунок 1. Дополнительная рукоятка на удлинителе телескопическом служит для удобства при эксплуатации прибора. Ремень 5 предназначен для ношения прибора на плече и по желанию потребителя может быть пристегнут к чехлу 4 или к удлинителю телескопическому 3, при этом к скобе 6 пристегиваются оба конца ремня 5. Если удлинитель телескопический не используется, то сигнализатор вибрационный можно подключить к разъему 6 прибора, рисунок 2 и 3, соответственно. Для удобства ношения сигнализатора вибрационного используется ремень наручный 2.

Рисунок 1 - Комплект поставки прибора ИСП-РМ1401М-03 или ИСП-РМ1401МА (ИСП-РМ1401МА-01) с удлинителем телескопическим и сигнализатором вибрационным

Рисунок 2 - Общий вид прибора ИСП-РМ1401М-03

Рисунок 3 - Общий вид прибора ИСП-РМ1401МА (ИСП-РМ1401МА-01)

На передней панели прибора расположены: ЖКИ - 2, две кнопки управления 1 и 3, окна 4 инфракрасного (ИК) приемопередатчика (рисунки 2, 3).

Кнопки управления имеют следующее назначение:

1 - кнопка для:

- включения прибора;

- выбора режима работы (кратковременное нажатие, менее 1 с);

- перекалибровки по уровню фона (нажатие более 2 с);

- входа в режим установок коэффициента n и вкл/выкл звуковой и/или вибрационной сигнализации (нажатие более 4 с);

- выбора устанавливаемого параметра в режиме установок: коэффициента n или вкл/выкл звуковой и/или вибрационной сигнализации (кратковременное нажатие, менее 1 с);

- увеличения коэффициента n с шагом 0,1 в режиме установки;

3 - кнопка для:

- включения подсветки ЖКИ;

- включения ИК связи с персональным компьютером (ПК);

- перехода в режим установки коэффициента n;

- увеличения коэффициента n с шагом 0,1 в режиме установки коэффициента n;

- выбор включенного (on) или выключенного (of) состояний звуковой или вибрационной сигнализации в режиме установок. Выход из режима установки происходит автоматически, если не было нажатия на кнопки более 7 с.

2 - Элементы индикации на ЖКИ имеют следующее назначение:

- верхняя строка ЖКИ, 4,5-разрядный семисегментный индикатор, служит для индикации:

1) скорости счета в импульсах в секунду (s-1) в режиме поиска;

2) значения МЭД в режиме индикации МЭД (мкЗв/ч);

3) сообщений "test", "CAL", "LO", "HI", "OFF";

4) устанавливаемого значения коэффициента n в режиме установки;

5) вкл/выкл звуковой и/или вибрационной сигнализации.

-аналоговая шкала, состоящая из 19 сегментов, служит для:

1) указания времени до окончания внутренних тестов процессора - уменьшение числа сегментов вплоть до их исчезновения;

2) указания времени до окончания калибровки по уровню фона - увеличение числа сегментов, вплоть до её полного заполнения;

3) указания значения превышения расчетного значения порога срабатывания.

- нижняя строка ЖКИ, 2-разрядный семисегментный индикатор, служит для индикации относительной среднеквадратичной погрешности среднего значения скорости счета или значения МЭД (далее - статистической погрешности) в процентах при доверительной вероятности 0,95;

- знак радиационной опасности, индицируется в приборе ИСП-РМ1401М-03 в нижней строке ЖКИ при превышении порога срабатывания.

- значок разряда элементов питания "    ", индицируется в левом нижнее углу ЖКИ при снижении напряжения питания ниже 1,1 В.

На торцевой стороне прибора (вид А, рисунки 2, 3) расположена крышка 5 отсека блока питания, разъем 6 для подключения вибрационного сигнализатора или разъема 8 телескопического удлинителя, звуковой сигнализатор 7 и в приборе ИСП-РМ1401МА (ИСП-РМ1401МА-01) световой сигнализатор 8.

1.4.2 Структурная схема прибора

Структурная схема прибора приведена на рисунке 4.

Прибор состоит из:

- блока детектирования БД;

- блока обработки БО;

- блока инфракрасного канала БИК связи с ПК;

- блока связи с ПК по радиоканалу БРК (Blue Tooth) в приборе ИСП-РМ1401МА-01;

- блока сигнализатора звукового БСЗ;

- блока сигнализатора вибрационного БСВ;

- блока питания БП.

БД включает в себя сцинтиллятор CsI(Tl) с фотодиодом и усилителем. Сборка сцинтиллятор - фотодиод осуществляет преобразование гамма квантов в электрические импульсы, которые усиливаются и поступают на вход БО.

Рисунок 4 - Структурная схема прибора

Основу БО составляет процессор, обеспечивающий работу прибора и вывод информации на ЖКИ.

В БО имеется энергонезависимая память, предназначенная для хранения истории работы прибора:

- значений скорости счета и МЭД через последовательные интервалы времени;

- случаев превышения порога срабатывания;

- случаев перекалибровки прибора;

- времени включения и выключения прибора.

В энергонезависимой памяти прибора хранится также ряд параметров:

- номер прибора;

- информация о включении или отключении звуковой или вибрационной сигнализации;

- информация о включении или отключении автокалибровки и индикации цифр, характеризующих статистическую погрешность;

- установленное значение коэффициента n;

- текущее время и дата;

- время счета в режиме калибровки по уровню фона;

- время счета в режиме поиска;

- другие параметры в соответствии с описанием к пользовательской программе.

БИК предназначен для обмена информацией между прибором и ПК по инфракрасному каналу связи.

БРК предназначен для обмена информацией между прибором ИСП-РМ1401МА-01 и карманным компьютером типа iPAQ Pocket PC (далее PPC) по радиоканалу с использованием Blue Tooth.

БСЗ предназначен для подачи звуковых сигналов в режимах тестирования и поиска. В режиме поиска по мере приближения к источнику гамма излучения частота следования звуковых сигналов возрастает.

БСВ предназначен для подачи сигналов, ощущаемых пользователем в виде механических вибраций внутри корпуса индикатора, после завершения режима тестирования, а также при превышении порога срабатывания в режиме поиска. В режиме поиска по мере приближения к источнику гамма излучения частота следования сигналов возрастает. Это позволяет вести поиск источников гамма излучения скрытно или при больших уровнях акустических шумов.

Включить/выключить звуковую или вибрационную сигнализацию можно программно в режиме связи с ПК (см. раздел 2.5.2) или вручную при помощи кнопок на передней панели (см. раздел 2.6.2), если этот режим разрешен в режиме связи с ПК.

БП представляет собой встроенный источник питания, состоящий из элемента питания и преобразователей напряжения, обеспечивающих необходимое питание прибора.

1.4.3 Режимы работы прибора

Прибор обеспечивает следующие режимы работы:

- режим тестирования;

- режим установок;

- режим калибровки;

- режим поиска;

- режим индикации МЭД;

- режим обнаружения;

- режим связи с ПК (ИК-обмен, Blue Tooth).

При работе прибора в любом режиме осуществляется периодический контроль напряжения элементов питания. Если это напряжение становится ниже 1,1 В, в левой нижней части ЖКИ индицируется значок “  “. В этом случае необходимо заменить элементы питания (см. раздел 3.3).

В приборе предусмотрена возможность подсветки ЖКИ, для чего во время его работы нажать и отпустить кнопку 3 (рисунки 2, 3).

Режим тестирования

В этот режим прибор входит сразу после включения, при этом выполняются тестирование ЖКИ, БД, БО, БСВ, БСЗ, БП.

В приборах ИСП-РМ1401МА и ИСП-РМ1401МА-01 осуществляется тестирование блоков сигнализации, при этом примерно на 1 с включается после окончания тестирования звуковая и вибрационная (при подключенном вибрационном сигнализаторе) сигнализация. Затем тестируется ЖКИ, при этом на ЖКИ индицируются все значки, сегменты и указатели. После этого в приборах ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01 в течение нескольких секунд индицируется номер программной версии, например “Р-1.4”, затем осуществляется тестирование БП, при этом на ЖКИ индицируется надпись “bAtt” и то количество сегментов аналоговой шкалы, которое соответствует уровню напряжения элемента питания. При напряжении элемента питания 1,5 В и более индицируются все сегменты аналоговой шкалы. При напряжении элемента питания менее 1,1 В сегменты аналоговой шкалы не индицируются.

При тестировании БД и БО на ЖКИ индицируется сообщение "test". Время, оставшееся до окончания тестирования, индицируется в относительных единицах на аналоговой шкале при уменьшающемся числе сегментов.

В приборе ИСП-РМ1401М-03 по завершении тестирования примерно на 1 с включается звуковая и вибрационная (при подключенном вибрационном сигнализаторе) сигнализация.

После окончания режима тестирования при снижении напряжения питания ниже 1,1 В значок разряда элементов питания (см. раздел 1.4.1), индицируется в левом нижнее углу ЖКИ.

Затем приборы переходят в режим калибровки по уровню фона.

Режим калибровки

Прибор входит в этот режим автоматически после завершения режима тестирования, при этом на ЖКИ индицируется сообщение “CAL.” (от английского calibration- калибровка). В режиме калибровки осуществляется измерение фона гамма излучения. При этом процессор осуществляет подсчет количества импульсов, поступающих из блока детектирования, а на аналоговой шкале в относительных единицах индицируется время, прошедшее с начала калибровки. Заполнение шкалы означает окончание калибровки. Время калибровки может устанавливаться изготовителем в режиме связи с ПК (см. раздел 2.5) в интервале 20-300 с с шагом 0,25 с. Изготовитель устанавливает это время равным 36 с для ИСП-РМ1401М-03 и 60 с для ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01. В дальнейшем при перекалибровке прибора пользователем во время работы время счета автоматически уменьшается с ростом уровня фона, при котором осуществляется калибровка (см. раздел 2.1.2).

Процессор рассчитывает среднюю скорость счета импульсов за время калибровки Nф и значение порога срабатывания П

П =  (Nф ( Tс + n ( (),			(1)

где

( = ( (Nф ( Tс)				(2)

где     Tc - время счета в режиме поиска;

( - среднеквадратичное отклонение величины, рассчитываемое по формуле (2) для Пуассоновского распределения числа импульсов;

n - количество среднеквадратичных отклонений (коэффициент n).

Время счета Тс может устанавливаться пользователем в режиме связи с ПК (2.5) в диапазоне 1 - 8 с с шагом 0,25 с. Изготовитель устанавливает его равным 2 с.

Коэффициент n изменяет значение порога, формула (1). Очевидно, что чем меньше значение коэффициента n, тем меньше значение порога и тем выше чувствительность прибора в режиме поиска. Однако при этом возрастает вероятность ложных срабатываний прибора.

По окончании калибровки прибор индицирует на ЖКИ в течение нескольких секунд среднюю скорость счета импульсов за время калибровки (в импульсах в секунду) и автоматически переходит в режим поиска.

Для того чтобы перекалибровать прибор по уровню фона, нажать кнопку 1 (время нажатия более 2 с). На ЖКИ индицируется сообщение “CAL.” и процесс калибровки начинается сначала.

Прибор имеет высокую чувствительность к изменению уровня радиации. Он может начать подавать сигналы при перемещении его, например, из открытого пространства (улицы) в помещение, где есть материалы, включающие в себя природные радиоактивные изотопы (калий, торий, радий, уран), создающие повышенный естественный уровень радиации. В основном это бетон и ему подобные строительные материалы, содержащие песок, природный камень (особенно гранит), керамическая плитка, стекло и т.д. В этом случае автокалибровка прибора не включается, поэтому пользователю рекомендуется перекалибровать его вручную для адаптирования к изменившемуся фону. Также можно изменить коэффициент n для изменения порога чувствительности.

Режим поиска

В режиме поиска процессор каждые 0,25 с подсчитывает импульсы из блока детектирования и хранит в памяти сумму импульсов за время счета Тс. При этом каждые 0,25 с число импульсов за последний (новый) интервал добавляется к текущей сумме, а число импульсов за первый интервал вычитается из суммы импульсов. Таким образом, количество импульсов Nс, хранящихся в памяти процессора, обновляется каждые 0,25 с.

Текущее значение Nс каждые 0,25 с сравнивается с порогом срабатывания П. Если текущее значение числа импульсов превышает пороговое значение, т.е. Nс > П, то включается сигнализация (звуковая и/или вибрационная) и на ЖКИ индицируется знак радиационной опасности. Частота следования сигналов возрастает с увеличением превышения Nс над П, т.е. по мере приближения к источнику гамма излучения. При включенной звуковой сигнализации слышны звуковые сигналы, при включенной вибрационной сигнализации ощущаются механические удары внутри прибора (дрожание корпуса).

В режиме поиска на ЖКИ индицируется текущее значение средней скорости счета в импульсах в секунду.

Режим индикации МЭД

Находясь в этом режиме прибор индицирует на ЖКИ измеренное значение МЭД, по линии 137Cs в коллимированном излучении. На ЖКИ в верхней строке выводится значение МЭД, а в нижней строке ЖКИ индицируется значение относительной среднеквадратичной погрешности среднего значения результата измерения (статистическая погрешность) в процентах при доверительной вероятности 0,95.

Режим обнаружения

Режим обнаружения используется при работе приборов ИСП-РМ1401МА и 
ИСП-РМ1401МА-01 в составе устройства поиска неоднородностей плотности вещества УПН-РМ1401-М-П. Находясь в этом режиме прибор регистрирует гамма- излучение с индикацией на ЖКИ скорости счета в “s-1”. При этом на аналоговой шкале графически отображается изменение скорости счета в сторону уменьшения или увеличения относительно среднего значения скорости счета, определенного в режиме калибровки по опорному уровню интенсивности излучения. Процессор рассчитывает пороговые уровни как в сторону увеличения скорости счета, так и в сторону уменьшения скорости счета. При увеличении скорости счета выше порогового уровня или при уменьшении скорости счета ниже порогового уровня прибор выдает световой, звуковой и вибрационный сигналы и индицирует на ЖКИ текущее значение средней скорости счета в импульсах в секунду. Разрешение включения режима обнаружения с передней панели осуществляется в режиме связи с ПК с помощью программы PM1401T.ехе, расположенной на компакт диске. Подробное описание режима обнаружения изложено в РЭ на прибор УПН-РМ1401-М-П в разделе «режим поиска неоднородностей».

Режим установок

Находясь в режиме установок пользователь имеет следующие возможности:

- проверить установленное или установить новое значение коэффициента n (количество среднеквадратичных отклонений); диапазон установки коэффициента n составляет от 1 до 9,9 с дискретностью 0,1;

- проверить состояние или включить/выключить звуковой или вибрационной сигналы, если этот режим разрешен в режиме связи с ПК.

Режим связи с ПК и Pocket PC (РРС) (ИК-обмен, Blue Tooth)

Режим связи с ПК по ИК каналу связи

При работе прибора в этом режиме можно выполнить следующие действия:

- зарегистрировать принадлежность прибора конкретному пользователю;

- запомнить время выдачи и время возврата прибора;

- считать информацию из памяти прибора (номер прибора; время включения и выключения прибора; текущие значения скорости счета в последовательные интервалы времени, установленные пользователем; значение коэффициента n; значение времени счета в режиме поиска и в режиме калибровки; время и показания прибора при превышении порога срабатывания);

-установить рабочие параметры прибора:

а) включить или отключить звуковую и/или вибрационную сигнализацию;

б) проверить установленное или установить новое значение коэффициента n (количество среднеквадратичных отклонений); диапазон установки коэффициента n составляет от 1 до 9,9 с дискретностью 0,1;

в) проверить и при необходимости скорректировать текущее время и дату;

г) установить величину последовательных интервалов времени, через которые в энергонезависимой памяти прибора запоминается текущее значение скорости счета;

д) установить пароль для входа в меню параметров.

Режим связи с РРС по радиоканалу типа Blue Tooth

Режим связи с РРС по радиоканалу типа Blue Tooth используется в приборе 
ИСП-РМ1401МА-01. При работе прибора в этом режиме можно выполнить следующие действия:

- считать информацию из памяти приборов (номер приборов, дату и время включения и выключения приборов, значение скорости счета радиационного фона через установленный промежуток времени, время превышения и значение превышения порога срабатывания, значение времени счета и калибровки, а также время, дату и значение порога срабатывания при калибровке приборов);

- подключить или отключить звуковой и/или вибрационный сигнал;

- проверить установленное или установить новое значение коэффициента n (количество среднеквадратичных отклонений текущего радиационного фона). Диапазон установки коэффициента n должны быть в пределах от 1 до 9,9 с дискретностью 0,1;

- проверить и, при необходимости, откорректировать текущее время и дату;

- установить значения последовательных интервалов времени, через которые в энергонезависимой памяти приборов запоминается текущее значение скорости счета и разрешение возможности включения звуковой и вибрационной сигнализации с передней панели приборов;

- идентифицировать радионуклидный состава вещества.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка прибора к работе

Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

2.1.1 Контроль работоспособности

Включить прибор, нажав кнопку 1. При исправном приборе и нормальном напряжении питания прибор входит в режим тестирования.

На ЖКИ должны индицироваться все значки, сегменты и указатели. Затем на ЖКИ индицируется сообщение “test” и аналоговая шкала с уменьшающимся числом сегментов.

По окончании тестирования должна сработать сигнализация и прибор должен перейти в режим калибровки по уровню фона, на ЖКИ индицируется аналоговая шкала с заполняющимися сегментами и сообщение “САL”.

По окончании измерения фона на ЖКИ в течение одной секунды индицируется измеренное значение скорости счета, и прибор переходит в режим поиска. Прибор готов к работе.

Если на ЖКИ индицируется значок "     ", то необходимо заменить элемент питания (см. раздел 3.3).

2.1.2 Установка параметров

Прибор поставляется потребителю со следующими начальными установками параметров:

- пароль:							1

- текущее время и дата;

- значение последовательных интервалов времени,

через которые в энергонезависимой памяти прибора

запоминается текущее значение скорости счета:		60 мин

- время счета в режиме поиска:				2 с

- время счета в режиме калибровки:			36 с (ИСП-РМ1401М-03)

60 с (ИСП-РМ1401МА

ИСП-РМ1401МА-01)

- коэффициент n:						4

- звуковая сигнализация:					включена

- вибрационная сигнализация:				включена

Пользователь имеет возможность изменить с передней панели следующие параметры:

- проверить установленное или установить новое значение коэффициента n (количество среднеквадратичных отклонений); диапазон установки коэффициента n составляет от 1 до 9,9 с дискретностью 0,1;

- проверить установленные или выбрать звуковую или вибрационную сигнализацию, если этот режим разрешен в режиме связи с ПК.

Кроме того, находясь в режиме связи с ПК возможно изменить некоторые параметры. (2.3). Для этого необходимо воспользоваться ИК-адаптером и программным обеспечением для персонального компьютера, поставляемым на дискете.

Для установки параметров с передней панели необходимо перейти в режим установок , для чего нажать и удерживать нажатой кнопку 1 более 4 с. На ЖКИ появится надпись "CAL", а затем установленное значение коэффициента n. Для изменения значения коэффициента n необходимо, в течение трех последующих секунд, кратковременно нажать на кнопку 2. Если нажатия на кнопку 2 в этот интервал времени не было, прибор автоматически возвращается в режим калибровки (появится надпись "CAL"), если нажатие было, то установленное значение коэффициента n замигает, что указывает на возможность изменять при помощи кнопки 1 (последовательное нажатие уменьшает установленное значение коэффициента n на 0,1, если удерживать эту кнопку, то значение коэффициента уменьшается автоматически с этим же шагом) или кнопки 2 (последовательное нажатие увеличивает установленное значение коэффициента n на 0,1, если удерживать эту кнопку, то значение коэффициента увеличивается автоматически с этим же шагом) значение коэффициента n. После установки требуемого значения коэффициента n прибор автоматически возвращается в режим калибровки, в течение, примерно, 6 с после последнего нажатия на кнопку.

Выбор звукового или вибрационного сигналов с передней панели возможен, если этот режим разрешен при установке параметров, задаваемых в режиме связи с ПК (2.3). Если этот режим разрешен, то установка или сброс звуковой или вибрационной сигнализации производится следующим образом:

- необходимо перейти в режим установок, для чего нажать и удерживать кнопку 1 более 4 с. На ЖКИ появится надпись "CAL", а затем установленное значение коэффициента n;

- кратковременно нажать на кнопку 1. На ЖКИ появится сообщение "1-oF" или "1-on" в приборе ИСП_РМ1401М-03 или «Aud –oFF» или «Aud –on» в приборах ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01. 1 – указывает на звуковую сигнализацию, надписи "oF" – на выключенное, "on" на включенное состояние звуковой сигнализации. Для изменения состояния звуковой сигнализации необходимо, при появлении этой надписи, кнопкой 3 выбрать требуемое состояние звуковой сигнализации. Выход из этого состояния происходит либо автоматически, если в течение примерно 6 с не было нажатия на кнопки, либо при нажатии на кнопку 1;

- при повторном кратковременном нажатии на кнопку 1 на ЖКИ появится сообщение "2-oF" или "2-on" в приборе ИСП_РМ1401М-03 или «Uibr –oFF» или «Uibr –on» в приборах ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01. 2 – указывает на вибрационную сигнализацию, надписи "oF" – на выключенное, "on" на включенное состояние вибрационной сигнализации. Установка и выход из этого состояния производится аналогично предыдущему.

2.2 Работа с прибором при поиске источников гамма- излучения

2.2.1 Общие положения

В режиме поиска прибор может решать задачи обнаружения и локализации источников гамма излучения (ИГИ).

Прибор выполняет вышеуказанные функции со значениями параметров, установленными изготовителем (см. раздел 2.1.2). Для установления иных значений параметров и считывания истории в ПК необходимо использовать ИК-адаптер и программное обеспечение для ПК.

При эксплуатации прибора при температурах ниже минус 15 (С возможно функционирование ЖКИ в нештатном режиме. В таком случае необходимо пользоваться в качестве индикатора обнаружения источников только звуковой или вибрационной сигнализацией. При возвращении прибора в условия с температурой выше минус 15 (С нормальная работа ЖКИ восстанавливается.

2.2.2 Меры безопасности

Все работы по настройке, ремонту, техническому обслуживанию прибора, связанные с использованием источников ионизирующих излучений, должны проводиться в соответствии с требованиями действующих основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений и нормами радиационной безопасности.

2.2.3 Обнаружение источников гамма излучения

При обнаружении ИГИ прибор следует располагать таким образом, чтобы геометрический центр детектора, указанный в приложении В, был направлен на обследуемый объект.

При обнаружении ИГИ в условиях, когда звуковые сигналы прибора могут быть не слышны (например, повышенный звуковой шум) следует пользоваться вибрационной сигнализацией.

Эффективность обнаружения зависит от близости расположения прибора к исследуемому объекту (предмет, человек и т.д.) и скорости его перемещения вдоль объекта.

Необходимо также иметь в виду, что чувствительность прибора и частота ложных срабатываний зависят не только от установленного значения коэффициента n, как указано в разделе 1.4.3, но также и от уровня фона, который запомнил прибор в режиме калибровки по уровню фона. Так как колебания уровня естественного фона могут быть значительными, то рекомендуется осуществлять калибровку по уровню фона непосредственно перед проведением досмотра лиц, товаров и транспортных средств. Для этого нажать и отпустить кнопку 1 на включенном приборе, прибор автоматически осуществит калибровку по новому уровню фона.

Следует иметь в виду, что при ложных срабатываниях подаваемые сигналы (звуковые либо вибрационные) не являются систематическими и поэтому легко отличаются от сигналов при обнаружении ИГИ, частота следования которых увеличивается по мере приближения к ИГИ.

При превышении максимальной скорости счета на ЖКИ должна индицироваться сообщение "HI" для модификации ИСП-РМ1401М-03 и "OL" – для модификаций ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01.

2.2.4 Локализация источников гамма излучения

При обнаружении ИГИ по 2.2.3 либо при срабатывании сигнализации стационарных систем контроля переходят к локализации ИГИ.

Для локализации ИГИ необходимо удерживать прибор на расстоянии не более 10 см от объекта. Скорость перемещения относительно объекта должна быть не более 10 см/с. По мере приближения к ИГИ частота подачи звуковых сигналов (частота ударов при включенной вибрационной сигнализации) будет увеличиваться.

По достижении предельной частоты будет издаваться непрерывный звуковой сигнал, а при включенной вибрационной сигнализации частота ударов будет постоянной. В этом случае дальнейшая локализация невозможна без калибровки по новому уровню фона. Для этого необходимо, не изменяя расстояния до объекта, нажать кнопку 1 (рисунки 2, 3). Прибор автоматически осуществит калибровку по новому уровню фона, после чего локализацию ИГИ можно продолжить.

2.3 Работа с прибором при измерении МЭД фотонного излучения

Прибор предназначен, прежде всего, для оперативного обнаружения источников фотонного (гамма и рентгеновского) излучения.

Прибор энергетически не компенсирован. Энергетическая зависимость чувствительности прибора относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) приведена в приложении А. В связи с этим, он обладает повышенной чувствительностью в области низких энергий (100 - 300 кэВ), что позволяет наиболее эффективно обнаруживать ядерные материалы.

Как дозиметр фотонного излучения прибор калиброван только по линии 137Cs в коллимированном пучке, поэтому его показания в режиме индикацииМЭД могут отличаться от значений МЭД, измеряемых другими дозиметрами, что не является признаком неисправности прибора.

2.4 Работа с прибором в режиме обнаружения

Работа с прибором в режиме обнаружения изложена в РЭ на прибор УПН-РМ1401-М-П.

2.5 Работа прибора в режиме связи с ПК

Внимание! Встроенные часы в приборе не работают, когда в нем нет элемента питания. Для корректной записи времени событий в память прибора необходимо после установки в прибор элемента питания синхронизировать время. Синхронизация времени выполняется в момент связи прибора с пользовательским программным обеспечением (ПО),  установленным на ПК. Перед синхронизацией времени рекомендуется проверить и, при необходимости, установить точное время на ПК.

В  этой части рекомендуемый регламент  работы  с приборами следующий – после первичной  установки  (или замены) в приборе элемента питания произвести связь прибора  с  ПО. Время синхронизируется автоматически после установления связи при считывании истории  или установок прибора. После этой процедуры история работы прибора будет сохраняться с привязкой к реальному времени и дате, установленным на вашем ПК (в данном часовом поясе). Если у вас нет возможности после замены элемента питания синхронизировать время, старайтесь произвести замену элемента питания за минимально короткое время. При этом часы в приборе отстанут на тот отрезок времени, пока в приборе не было элемента питания.

# 2.5.1 Работа прибора в режиме связи с ПК по ИК - каналу связи

Для работы прибора в этом режиме необходимо использовать ПК со встроенным адаптером ИК канала связи (для модификаций ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01) или внешний адаптер ИК канала связи (для всех модификаций прибора), поставляемый по отдельному заказу (см. комплектность), и пользовательскую программу (ПП) РМ17ХХ_14ХХ, поставляемую на компакт диске.

При использовании внешнего адаптера ИК канала связи, необходимо соединить кабель адаптера с коммуникационным портом ПК (см. текстовый документ на компакт диске).

Внимание! При работе прибора ИСП-РМ1401М с ПК используется специальный протокол обмена по ИК-каналу связи. В системе ПК внешний адаптер ИК-канала связи не должен быть установлен как IrDA устройство (не использовать системный драйвер)

Для установки ПП использовать компакт диск с программным обеспечением, входящий в комплект поставки.

Запустить на компьютере программу SETUP.EXE, используя инструкцию по инсталляции - install.doc. (Поддерживается автозапуск).

Работа с ПП описана в файле Help и текстовом документе, которые инсталлируются вместе с программой пользователя.

Рисунок 5 – Режим связи с ПК по ИК-каналу

Для включения режима связи с ПК необходимо прибор расположить на расстоянии 10 - 12 см от окошка адаптера ИК (IrDA) канала связи и нажать кнопку light. Как только прибор войдет в режим обмена информацией на ЖКИ высветится сообщение "-Ir-" (для модификаций ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01), рисунок 5.

Примечание – Приборы модификаций ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01  автоматически выключаются после считывания информации из памяти в режиме связи с ПК (на ЖКИ индицируется надпись "OFF")

2.5.2 Работа прибора в режиме связи с РРС по радиоканалу типа Bluetooth

В этом режиме работает прибор модификации ИСП-РМ1401МА-01.

Для работы прибора в данном режиме необходимо использовать РРС, на котором установлен Bluetooth.

Для установления связи между прибором и РРС по радиоканалу необходимо в приборе включить режим "Bluetooth". Для этого кратковременно нажать кнопку MODE несколько раз, пока на ЖКИ не будет индицироваться надпись [–bt–off]. Кнопкой LIGHT переключить состояние «Bluetooth» в [–bt–on], рисунок 6.

Рисунок 6 – Включение режима связи с РРС по радиоканалу

Далее запустить на РРС пользовательскую программу "Smart2003".

Работа прибора в этом режиме описана в файле Help и поставляется на CD диске.

При работе прибора в режиме связи с РРС, рисунок 6, доступ в режим установок прибора с помощью кнопок на передней панели прибора будет невозможен. Все установки производятся с помощью РРС.

Так же необходимо учитывать, что при включенном режиме "Bluetooth" энергопотребление прибора существенно возрастает.

При включении "Bluetooth" прибор, примерно через минуту, входит в спящий режим, при этом ЖКИ будет иметь следующий вид, рисунок 7.

|  | радиоканал включен, связь с РРС отсутствует |
| --- | --- |
|  | радиоканал включен, связь с РРС установлена |

Рисунок 7 – Режим связи с РРС по радиоканалу

В режиме связи с РРС по радиоканалу, типа Bluetooth приборы модификации 
ИСП-РМ1401МА-01 позволяют производить идентификацию радионуклидного состава вещества.

Перечень идентифицируемых радионуклидов зависит от используемой библиотеки радионуклидов, хранящейся в памяти РРС.

Работа прибора в этом режиме описана в файле Help, который  поставляется на CD диске.

Для выключения режима «Bluetooth» необходимо кратковременно нажать кнопку MODE несколько раз, пока на ЖКИ не будет индицироваться надпись [–bt–on]. Кнопкой LIGHT переключить состояние «Bluetooth» в [–bt–off].

2.6 Выключение прибора

Для выключения прибора ИСП-РМ1401М нажать кнопку 3 и удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку 1 до появления сообщения ОFF.

Для выключения приборов ИСП-РМ1401МА, ИСП-РМ1401МА-01 нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку 3 до появления сообщения ОFF.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание прибора заключается в проведении профилактических работ, замене элементов питания и периодической проверке работоспособности (согласно  2.1.1).

3.2 Профилактические работы включают в себя внешний осмотр, удаление пыли, грязи и проведение дезактивации в случае попадания радиоактивной пыли на корпус прибора.

Дезактивация проводится путем протирания тканью, смоченной этиловым спиртом.

3.3 Для замены элемента питания:

- выключить прибор;

- при помощи отвертки отвинтить крышку батарейного отсека 5, рисунки 2, 3;

- извлечь старый элемент питания и установить в гнездо новый элемент питания, соблюдая полярность (электрод элемента, отмеченный знаком "+" должен быть обращен внутрь прибора);

- установить на место крышку батарейного отсека.

Сразу после установки элементов питания на ЖКИ должны высветиться все сегменты и прибор должен перейти в режим тестирования.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень возможных неисправностей прибора и способы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Характерные неисправности | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| В любом режиме на ЖКИ индицируется LO | 1 Неисправность БД. 2 Неисправность блока обработки (БО) | Устраняются изготовителем |
| В любом режиме на ЖКИ индицируется HI | 1 Неисправность БД. 2 Неисправность блока обработки (БО). 3 Вблизи БД источник гамма излучения | 1, 2 Устраняются изготовителем. 3 Удалить источник |
| Не работает вибрационная сигнализация | Неисправность вибрационного сигнализатора. | Устраняется изготовителем |
| На ЖКИ индицируется значок " " " | Элементы питания разряжены | Заменить элементы питания, см. 3.3 |

5 Методика поверки

5.1 Вводная часть

Настоящая методика поверки распространяется на измерители-сигнализаторы поисковые микропроцессорные ИСП-РМ1401М, соответствует Методическим указаниям МИ 1788 "Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения. Методика поверки" и устанавливает их методику поверки.

Поверка должна проводиться территориальными органами метрологической службы Госстандарта и органами, аккредитованными на проведение данных работ.

Поверка проводится при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации и хранения с периодичностью 12 мес.

5.2 Операции и средства поверки

При проведении поверки поверителями должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование операции | Номер пункта методики | Наименование образцовых и вспомогательных средств измерений и основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр | 5.7.1 | - |
| Опробование | 5.7.2 | - |
| Определение метрологических характеристик | 5.7.3 | Установка поверочная дозиметрическая по МИ 2050-90. Погрешность аттестации установки поверочной дозиметрической должна быть не более (5 % при доверительной вероятности 0,95 |
| - | 5.5 | Барометр. Цена деления 1 кПа. Диапазон измерения от 60 до 120 кПа |
| - | 5.5 | Термометр. Цена деления 0,1(С. Диапазон измерения от 10 до 30(С. |
| - | 5.5 | Измеритель влажности. Диапазон измерения от 30 до 90 % |
| - | 5.5 | Секундомер. Диапазон измерения от 1 до 600 с |
| - | 5.5 | Дозиметр ДБГ-06Т. Основная погрешность (15 %. (Допускается использование другого дозиметра, обеспечивающего необходимую точность измерений) |

5.3 Требования к квалификации поверителей

К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, аттестованных в качестве государственных поверителей в установленном порядке.

5.4 Требования безопасности

При проведении поверки поверителями должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

- работы, связанные с использованием радиоактивных источников, должны проводиться в соответствии с требованиями “Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности” и “Нормы радиационной безопасности”, а также с требованиями инструкций по технике безопасности, действующих в месте проведения поверки.

- процесс поверки должен быть отнесен к работе с особыми условиями труда.

5.5 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, ( С		20 ( 5

- относительная влажность воздуха , %		60 ( 15

- атмосферное давление, кПа			101,3 ( 4

- фоновое гамма-излучение, мкЗв/ч		не более 0,20

5.6 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки поверителями должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- изучить РЭ на прибор;

- подготовить прибор к работе согласно разделу 2.1 настоящего РЭ.

5.7 Проведение поверки

5.7.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

- соответствие комплектности поверяемого прибора требованиям РЭ;

- наличие в РЭ отметки о первичной поверке или свидетельства о последней поверке;

- наличие четких маркировочных надписей на приборе;

- отсутствие загрязнений, механических повреждений, влияющих на работу прибора.

В случае несоответствия указанным требованиям прибор не может быть допущен к дальнейшей поверке.

5.7.2 При проведении опробования необходимо:

- проверить работоспособность прибора, как указано в разделах 2.1.1, 2.1.2 РЭ.

5.7.3 Определение метрологических характеристик

Определение основной относительной погрешности ( измерения МЭД проводят следующим образом:

1) установить прибор на поверочную дозиметрическую установку с источником гамма- излучений 137Cs так, чтобы лицевая сторона прибора была обращена к источнику, а в месте расположения геометрического центра блока детектирования (в эксплуатационной документации обозначен значком “х”) расчетная МЭД составляла 0,8 мкЗв/ч, но не подвергать прибор облучению. Включить прибор, нажав кнопку "I" на передней панели прибора. Включить режим измерения;

2) при установлении статистической погрешности вариации менее 5 % снять через каждые 5 – 10 с три показания МЭД на фоне и рассчитать среднее значение фона (ф, мкЗв/ч, по формуле

;						(3)

3) подвергнуть прибор облучению;

4) при установлении значения статистической погрешности менее 5 % снять через каждые 5 – 10 с три показания МЭД и рассчитать среднее значение (j, мкЗв/ч, по формуле

;						(4)

5) пункт (4) повторить для точек, в которых расчетное значение МЭД (oj равно 3; 12; 30 мкЗв/ч;

6) вычислить относительную погрешность измерения Qj, %, для каждой точки по формуле

(5)

7) рассчитать значение доверительной границы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД в процентах с доверительной вероятностью 0,95 по формуле

( = 1,1 ,				(6)

где 	Qo - погрешность образцовой поверочной установки, %,

Qjmax - максимальная  погрешность измерения в %, определенная по формуле (5).

Сравнить ( с допустимым значением (20 %. Если ( ( 20 %, то прибор признается непригодным к применению, если ( ( 20 %, то прибор признается годным.

5.8 Оформление результатов поверки

5.8.1 Результаты поверки заносятся в протокол поверки, форма которого приведена в приложении Б.

5.8.2 При положительных результатах первичной поверки в разделе 10 ("Свидетельство о приемке") РЭ на прибор ставится подпись, оттиск клейма поверителя, штамп организации, произведшей поверку, и дата поверки.

5.8.3 При положительных результатах очередной поверки или поверки после ремонта на прибор выдается свидетельство установленной формы о поверке.

5.8.4 При отрицательных результатах поверки приборы к применению не допускаются. На них выдается извещение о непригодности с указанием причин. При этом оттиск клейма поверителя подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 Приборы должны храниться на складах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 15 до плюс 50 оС и относительной влажности до 95 % при температуре 35 оС.

Хранить приборы без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 (С и относительной влажности 80 % при температуре 25 оС.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6.2 Приборы в упакованном виде допускают транспортирование любым закрытым видом транспорта.

В случае перевозки морским транспортом приборы в упакованном виде должны помещаться в герметичный полиэтиленовый чехол с осушителем силикагелем по 
ГОСТ 3956-76.

При транспортировании самолетом приборы в упакованном виде должны размещаться в герметизированных отсеках.

Климатические условия транспортирования прибора не должны выходить за пределы следующих значений:

- температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 оC;

- относительная влажность окружающего воздуха до 100 % при температуре 40 оС.

6.3 Упакованные приборы должны быть закреплены в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном средстве упакованных приборов должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортного средства.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 мес со дня ввода прибора в эксплуатацию.

7.3 Гарантийный срок хранения - 6 мес со дня приемки прибора представителем ОТК предприятия-изготовителя.

7.4 Гарантийный и послегарантийный ремонт производит изготовитель или организации, имеющие на это разрешение изготовителя.

7.5 Гарантия не распространяется на приборы:

- без РЭ;

- при их несанкционированном вскрытии;

- при наличии механических повреждений и несоблюдении правил эксплуатации и хранения приборов;

- по истечении гарантийного срока эксплуатации, установленного 7.2.

7.6 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период гарантийного ремонта.

7.7 Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания. Замена элементов питания гарантийным ремонтом не является.

### Приложение А

### Энергетическая зависимость чувствительности прибора 
относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs)

### Рисунок А.1

### Приложение Б

Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ №____

поверки измерителя-сигнализатора типа ИСП-РМ1401М____ №_________,

принадлежащего _________________.

Поверка проводилась __________________________________________.

Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=_____; Р=_____ ГПа, относ. вл. ____ % , гамма-фон _____ мкЗв/ч согласно методике МП _____ , изложенной в РЭ на измеритель-сигнализатор, на установке поверочной дозиметрической ____________

_________________________________ по образцовым источникам 2-го разряда из радионуклида 137Cs типа ОСГИ, а также с использованием вспомогательных средств измерений (СИ).

Вспомогательные СИ

| Наименование | Тип | Зав. номер | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Термометр |  |  |  |
| Психрометр аспирационный |  |  |  |
| Барометр-анероид |  |  |  |
| Дозиметр |  |  |  |

Пределы измерения прибора от 0,05 до 40 мкЗв/ч. Основная относительная погрешность измерения мощности эквивалентной дозы в режиме измерения мощности дозы по 137Cs ((20+1/Н) %; для поверки ( 20 %.

1 Внешний осмотр______________________________________________ ____________________________________________________________________

2 Опробование и проверка работоспособности:______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3 Определение метрологических характеристик:

3.1 Определение основной относительной погрешности измерения МЭД.

| Действительное значение (oj, мкЗв/ч | № ист. | Показания прибора мкЗв/ч | Qj, % | (, % | Допуст. погрешн. ( доп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R, см | (ji | (j |  |  |  |
| Фон |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  | (20 % |
| 3,0 |  |  |  |  |  | (20 % |
| 12,0 |  |  |  |  |  | (20 % |
| 30,0 |  |  |  |  |  | (20 % |

Выводы: ___________________________________________________________.

____________________________________________________________________

Свидетельство (изв.) _________________________   от   "____"______________

Госповеритель  _________   ___________________   от   "____"______________

### Приложение В

Расположение геометрического центра блока детектирования

Рисунок В.1

# Text boxes

БП

БСВ

БРК

БИК

БД

ЖКИ

БСЗ

БО

Приложение А

Энергетическая зависимость чувствительности прибора 
относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs